**关于赣州市赣县区第三人民医院新建项目（一期）**

**专项科室医疗设备采购进行询价公告**

根据**赣州市赣县区第三人民医院新建项目（一期）专项科室设计与装饰配套安装要求**，现拟对专项科室的部分**医疗**设备采购进行询价，面向社会进行公开信息咨询，现欢迎国内符合资格条件的供应商前来响应。

一、咨询内容及要求：**详见附件清单**

**二、资质要求：**

1、供应商需具有独立承担民事责任的能力；

2、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

3、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

4、具有独立法人资格的设备制造商、代理商、经销商；

5、特定资格要求：

（1）所投一、二、三类医疗器械产品用于临床的：二、三类医疗器械产品的须具有医疗器械注册证及登记表（新证不需登记表），一类医疗器械产品的须具有产品备案登记凭证；

（2）所投在中华人民共和国境内生产的一、二、三类医疗器械产品用于临床的：二、三类医疗器械产品须具有医疗器械生产许可证,一类医疗器械产品的须具有医疗器械生产备案凭证；

（3）经营用于临床三、二类医疗器械的：三类医疗器械须具有医疗器械经营企业许可证，二类医疗器械的须具有医疗器械经营企业备案登记凭证；（医疗器械注册人或者生产企业在其住所或者生产地址销售医疗器械，不需提供）。

6、投进口设备的须提供中华人民共和国海关进口货物报关单、海关进境货物备案清单、出入境检验检疫入境货物检验检疫证明。

**三、时间、方式**

报名时间：2024年4月26日17:00之前通过邮件报名、**提交设备型号、参数、价格等文件**。按附件格式填好报名内容后发至邮箱，邮箱：280977677@qq.com。如有疑问，请拨打电话13979758303。

附件1：

**专项科室医疗设备采购清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相关科室 | 序号 | 设备名称 | 设计要求项目特征描述 | 单位 | 数量 |
| 三层供应室、病理 | 1 | 脉动真空灭菌器 | 1、容积:1200L； 2、双门、机动门； 3、灭菌器主体寿命:10年； 4、设计规范:欧洲EN285；  5、配置：主机一台，消毒车一辆，外对接车两辆 6、可实现与追溯系统无缝对接 功率:5KW | 台 | 2 |
| 2 | 洁净电热蒸汽发生器 | 1、120KW 2、全自动控制，加热管接触粘连保护，浓缩自动排污系统 3、多重安全保护设备尺寸:1300×830×1900(mm) | 台 | 2 |
| 3 | 医用无油空压机 | 1、静音、无油 2、产气量:60L/min 3、灭菌器和清洗机等设备的用气 | 台 | 7 |
| 4 | 低温等离子体灭菌器 | 1、容积:180L,方形柜体，利用率高 2、单门、电动升降门； 3、可实现与追溯系统的无缝对接 功率:4.5KW | 台 | 2 |
| 5 | 高效全自动清洗消毒器 | 1、标准程序周期:28min; 2、双门互锁，自动升降门； 3、清洗舱容积:520L； 4、达到德国BGA的B级消毒标准； 5、用水量:100L/循环；具备变频清洗技术； 6、可拆卸式喷射臂；（功率:23KW/台） 7、外形尺寸:1270×1870×1000（mm） | 台 | 2 |
| 6 | 负压脉动清洗机 | 1、装载量大， 2、速度快， 3、清洗对象广， 4、三层进水可调，前后门互锁，安全可靠 | 台 | 1 |
| 7 | 超声波清洗机 | 1、变频清洗 2、可以实现40/80/100khz三种频率的自动切换，变频清洗对精密复杂器械具有良好 | 台 | 1 |
| 8 | 医用煮沸槽 | 1、消毒温度时间可调； 2、自动进水，自动排水； 3、煮沸槽容积:90L | 台 | 1 |
| 9 | 干燥柜 | 1、对器械、呼吸机管道进行干燥处理； 2、温度及时间可调 3、双门、门带玻璃窗 4、干燥能力:9个标准器械托盘或36根呼吸机管道 5、空气经过过滤器处理，避免二次污染11KW | 台 | 1 |
| 10 | 真空干燥柜 | 真空干燥 | 台 | 1 |
| 11 | 水处理系统 | 1、出水量:2000L/h 2、全自动控制; 3、出水压力:0.2-0.3Mpa 4、一体机、占地面积小 5、单级反渗透，2000L水箱1个 功率:5KW | 套 | 1 |
| 12 | 密封运输车 | 1、全不锈钢,单面开门 2、有弹簧拉手固定门，适合狭小空间使用 3、内置搁板，高度可调，可运输不同大小物品 用于无菌物品的封闭下送，避免在运输过程中被污染 | 台 | 4 |
| 13 | 医用器械除锈仪 | 1、清洗仓耐腐蚀性PC材质，凹型舱体，钛合金加热管，可有效预防除锈液对加热管的腐蚀。 | 个 | 1 |
| 14 | 器械检查放大镜 | 1、与器械检查打包台配合使用、可自由伸展，带灯，放大倍数5倍 | 个 | 4 |
| 15 | 封口机 | 1、数码显示、智能控制、连续封口、带自动进纸功能，升温快、控制精度±1%，带打印，压力监控功能 | 台 | 1 |
| 16 | 纸带切割机 | 1、用于各种纸塑包装袋的存放以及任意长度切割； 全不锈钢； | 台 | 1 |
| 17 | 小车清洗机 | 1、功率:1400w； 2、最大压力 120巴，工作压力 70巴 3、最大水流量 6升/min； 4、最高水温 50度； 5、水管长度 5米，电线长度 5米，净重 7.8公斤 | 台 | 2 |
| 18 | 包布车 | 1、全不锈钢 2、结构简单，造型美观，可存放不同规格的包布或包装纸，不同规格可供选择。 3、1125x485x910 | 台 | 2 |
| 19 | 器械柜 | 1.不锈钢 2、双门带玻璃视窗 3、隔板可调 4、960x405x1750 | 个 | 1 |
| 20 | 敷料柜 | 1、全不锈钢；四门、四层隔板，存储容量大； 2、用途:用于存放敷料或其它物品；单层搁板的最大承重为：40Kg，外形尺寸：1200×405×175 | 个 | 3 |
| 21 | 平板货架 | 1、全不锈钢； 2、层距可调； 3、五层平板，存取方便、承重大、容量大；  4、用于各种物品的存放 | 个 | 2 |
| 22 | 双侧立式网筐储存架 | 1、全不锈钢 2、放二十只篮筐 3、外形尺寸:2190×405×1748 | 个 | 4 |
| 23 | 标准篮筐 | 1、全不锈钢 2、用于清洁物品灭菌、无菌物品存放及运输；多个标准篮筐可叠列存放，节省存放空间。尺寸:535\*380\*195 | 个 | 20 |
| 24 | 器械打包台 | 1.全不锈钢 2、双面使用、双层搁板 3、全不锈钢 2000×1200×1500 | 个 | 4 |
| 25 | 干燥物品工作台 | 1.全不锈钢结构 | 个 | 2 |
| 26 | 包布检查打包台 | 1.全不锈钢结构 2、不锈钢支架 3、桌面大玻璃、带检查灯 2000×1200×850 | 个 | 2 |
| 27 | 内镜清洗工作站 | 1、实现对硬式内镜的初洗、酶洗、超声、终末漂洗洗、干燥 2、四槽清洗槽、干燥台、水枪、气枪等 功率:2KW | 套 | 1 |
| 28 | 污物接收台 | 1、全不锈钢； 2、用于污染物品的回收 3、外形尺寸:1100×600×800 | 套 | 1 |
| 29 | 清洗工作台 | 1.单层 2、全不锈钢1800×1080×800 | 套 | 2 |
| 30 | 污物清洗槽 | 1、双槽 2、全不锈钢 3、带沥水台 4、1800×630×950（水槽尺寸:523×428×260） | 套 | 2 |
| 31 | 清洗喷枪（钛钢） | 1、八个喷头、 2、一把枪 3、用水和压缩气进行清洗、干燥 | 套 | 2 |
| 32 | 桌子紧急洗眼器 | 1、桌子紧急洗眼器 2.304不锈钢材质，结实耐用 | 套 | 5 |
| 33 | 全钢实验边柜 | 全钢实验边柜 W\*H\*D 长度定制: 宽度:750mm 柜体高度:850mm  1、台面采用13mm厚实芯理化板。 2、抽屉面板门及门板采用双层钢板制作。 3、调节脚,钢制,塑料包裹。 | M | 21.4 |
| 34 | 全钢实验水柜(单水龙头) | 全钢实验水柜(单水龙头) W\*H\*D 600mm\*500mm\*850mm 1、水槽尺寸:428mm×523mm×260mm 2、水槽采用模具拉伸成型,边角圆弧无锐边,美观耐用。 3、台面做滚压台阶线处理,防止水流到地面或工作人员身上。 4、双鹅颈型水龙头, 冷、热水接口,可自由调节流量和水温。 5、水槽下方采 用柜体结构,方便维修, 柜门铰链采用进口阻尼铰链,实现柜门自动闭合到位。 | 个 | 2 |
| 35 | 全钢实验水柜(三水龙头) | 全钢实验水柜(三水龙头) W\*H\*D 800mm×750mm×850mm 1、水槽尺寸:428mm×523mm×260mm 2、水槽采用模具拉伸成型,边角圆弧无锐边,美观耐用。 3、台面做滚压台阶线处理,防止水流到地面或工作人员身上。 4、双鹅颈型水龙头, 冷、热水接口,可自由调节流量和水温。 5、水槽下方采 用柜体结构,方便维修, 柜门铰链采用进口阻尼铰链,实现柜门自动闭合到位。 | 个 | 8 |
| 36 | 通风柜 | 1、1500\*850\*2350mm 2、全钢制结构。 3、柜体采用1.0mm厚冷轧钢板静电喷塑,框架,1.5mm厚冷轧钢板静电喷塑,下柜柜门,为0.8mm厚冷轧钢板静电喷塑。 4、内部衬板为5mm抗倍特板，抗酸碱,耐腐蚀。 5、操作台面为12.7mm厚实芯理化板台面,耐强酸强碱,耐腐蚀,耐高温:140度。 6、视窗为:可调视窗为5mm安全（钢化）玻璃，无段平衡式升降，可悬停于任意位置。  7.视照明为30W日光灯、台面照度不小于300LUX。 | 台 | 4 |
| 37 | 取材柜 | 1、尺寸:1800\*800mm； 2、取材台柜体为上下分体结构，以适应搬移轻便及不会受门的大小限制进出。 3、取材台整体采用1.0mm304#，优质耐酸碱不锈钢板，机械折压，焊接成型，外表美观，看不到焊痕。 | 台 | 1 |
| 四层检验、血库 | 1 | 生物安全柜 | 1、安全柜基本参数: 2、分类:B2型，100%外排， 3、外部尺寸≥（L×D×H）1500mm×760mm×2250mm； 4、内部尺寸≥（L×D×H）1350mm ×600mm×660mm 。 5、台面距离地面高度:750mm（尺寸可根据要求订制修改） 6、（5）风速:平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s | 台 | 6 |
| 2 | 超净工作台 | 1、外部尺寸:1060mm×620mm×1850mm； 2、内部尺寸:935mm ×530mm×650mm； 3、过滤器尺寸:900mm×450mm×69mm； 4、额定功率:650 W； 5、气流流速:0.30～0.45m/s； | 台 | 1 |
| 3 | 桌子紧急洗眼器 | 1、桌子紧急洗眼器 2.304不锈钢材质，结实耐用 | 台 | 4 |
| 4 | 全钢实验边柜（含角柜） | 全钢实验边柜尺寸：L\*750\*800mm 1、台面采用13mm厚实芯理化板。 2、抽屉面板门及门板采用双层钢板制作。 3、调节脚,钢制,塑料包裹。 | M | 68.48 |
| 5 | 全钢实验中央台 | 1、尺寸:L\*1500\*800mm 2、台面采用13mm厚实芯理化板 3、抽屉面板门及门板采用双层钢板制作 4、调节脚:钢制,塑料包裹 | M | 20.85 |
| 6 | c全钢实验水柜(三联) | 全钢实验水柜(三联)尺寸 800mm×750mm×800mm 1、台面采用13mm厚实芯理化板。 2、抽屉面板门及门板采用双层钢板制作。 3、调节脚,钢制,塑料包裹。 | 个 | 1 |
| 7 | c全钢实验水柜 | 全钢实验水柜(感应)尺寸 1500mm×750mm×800mm 1、台面采用13mm厚实芯理化板。 2、抽屉面板门及门板采用双层钢板制作。 3、调节脚,钢制,塑料包裹。 | 个 | 5 |
| 8 | a全钢实验水柜 | 全钢实验水柜(感应)尺寸 600mm×500mm×800mm 1、台面采用13mm厚实芯理化板。 2、抽屉面板门及门板采用双层钢板制作。 3、调节脚,钢制,塑料包裹。 | 个 | 8 |
| 9 | b全钢实验水柜 | 全钢实验水柜(感应) 尺寸 800mm×750mm×800mm 1、台面采用13mm厚实芯理化板。 2、抽屉面板门及门板采用双层钢板制作。 3、调节脚,钢制,塑料包裹。 | 个 | 15 |
| 10 | b全钢实验水柜 | 全钢实验水柜(感应) 尺寸 800mm×600mm×800mm 1、台面采用13mm厚实芯理化板。 2、抽屉面板门及门板采用双层钢板制作。 3、调节脚,钢制,塑料包裹。 | 个 | 1 |
| 11 | 不锈钢柜 | 1、尺寸:L\*700\*1800mm; 2、1.0mm厚304L不锈钢柜体,按需定做。 3、底部距地200mm高。 | M | 2.75 |
| 五层手术室 | 1 | LED子母无影灯 | 1、具有普通照明、明亮照明和内镜照明、同步模式、自动模式五种模式； 2、具有自动对焦功能，能适应不同创口距离，自动调整光斑照度。 3、具有光容量技术，随着灯点亮时间的延长，照度会逐渐衰减，手术灯应通过算法自动补偿。 4、无菌柄设计，便于安装拆卸，清洁消毒。同时具有照度调节功能，通过旋转改变照度。 5、主界面简洁清爽，照度、光斑多档可调，内镜模式、阴影管理、锁屏、关机一键设置。 | 套 | 8 |
| 2 | LED子母无影灯带第三支臂 | 1、具有普通照明、明亮照明和内镜照明、同步模式、自动模式五种模式； 2、具有自动对焦功能，能适应不同创口距离，自动调整光斑照度。 3、具有光容量技术，随着灯点亮时间的延长，照度会逐渐衰减，手术灯应通过算法自动补偿。 4、无菌柄设计，便于安装拆卸，清洁消毒。同时具有照度调节功能，通过旋转改变照度。 5、主界面简洁清爽，照度、光斑多档可调，内镜模式、阴影管理、锁屏、关机一键设置。 6、弹簧臂能承载灯盘、摄像头或显示器，作上下升降运动，升降至任一中间位置都能稳定制动。 | 套 | 1 |
| 3 | 医用麻醉塔 | 1、抗金属疲劳强度高，高承重下不易变形，整体全密封设计； 2、采用上端横向箱体结构； 3、具有良好的限位系统； 4、所有吊塔上承载的设备的电源线路及气源管路和塔体之间没有相对移动，所有电源线路及气源管路必须在塔体内不能外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生； 5、具备刹车系统，可保障吊臂移动灵活和定位准确的需要，各关节轴承具备自锁功能，防止吊臂自行产生旋转； 6、底板具有排气系统设计；设备表面喷塑采用环保抗菌粉末； | 套 | 9 |
| 4 | 医用外科塔 | 1、抗金属疲劳强度高，高承重下不易变形，整体全密封设计； 2、采用上端横向箱体结构； 3、具有良好的限位系统； 4、所有吊塔上承载的设备的电源线路及气源管路和塔体之间没有相对移动，所有电源线路及气源管路必须在塔体内不能外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生； 5、具备刹车系统，可保障吊臂移动灵活和定位准确的需要，各关节轴承具备自锁功能，防止吊臂自行产生旋转； 6、底板具有排气系统设计；设备表面喷塑采用环保抗菌粉末； | 套 | 5 |
| 5 | 无影灯、吊塔设备基座 | 1.100mm槽钢固定基座 | 套 | 23 |
| 七层NICU | 1 | 吊塔医疗柱 | 1、吊柱式，气电箱长度≥800Kg 2、净负载能力≥120Kg 3、附件配置: 4、国式标准气体插座（氧气2个，空气1个，负压吸引2个），并包含所有插头 5、电源插座8个 6、网络接口 1个 7、等电位住2个 8、仪器承载托盘2个，其中一个带抽屉，带标准附件导轨，尺寸≥530X480mm 9、双关节输液架1套，附件均可独立安装 | 套 | 28 |
| 2 | 洗婴池 | 1、洗婴池 长\*宽尺寸定制,柜体高度:850mm 2、台面采用50mmm厚亚格力板 3、台面支架采用304 不锈钢 4、柜体采用1.0mm电解钢根 | 套 | 8 |
| 八层产房 | 1 | LED子母无影灯 | 1、具有普通照明、明亮照明和内镜照明、同步模式、自动模式五种模式； 2、具有自动对焦功能，能适应不同创口距离，自动调整光斑照度。 3、具有光容量技术，随着灯点亮时间的延长，照度会逐渐衰减，手术灯应通过算法自动补偿。 4、无菌柄设计，便于安装拆卸，清洁消毒。同时具有照度调节功能，通过旋转改变照度。 5、主界面简洁清爽，照度、光斑多档可调，内镜模式、阴影管理、锁屏、关机一键设置。 | 套 | 1 |
| 2 | LED单头无影灯 | 1、光学系统:采用LED冷光技术。 2、灯盘及把手一体成型，操作方便，不允许拼接式把手，影响清洁和操作。 3、控制面板位于关节臂连接处，禁止位于灯头上，延长使用寿命。 4、控制面板具备照度指示和十级亮度调节功能，满足不同外科手术的需求。 5、配备光斑调节功能，调节范围检测值不小于78mm，且照度不随光斑大小改变而变化，保证术野获得稳定的照明。 6、灯泡寿命≥60000小时,支持单个更换。 | 套 | 7 |
| 3 | 医用麻醉塔 | 1、抗金属疲劳强度高，高承重下不易变形，整体全密封设计； 2、采用上端横向箱体结构； 3、具有良好的限位系统； 4、所有吊塔上承载的设备的电源线路及气源管路和塔体之间没有相对移动，所有电源线路及气源管路必须在塔体内不能外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路脱落的意外发生； 5、具备刹车系统，可保障吊臂移动灵活和定位准确的需要，各关节轴承具备自锁功能，防止吊臂自行产生旋转； 6、底板具有排气系统设计；设备表面喷塑采用环保抗菌粉末； | 套 | 1 |
| 4 | 无影灯、吊塔设备基座 | 1、100mm槽钢固定基座 | 套 | 9 |


注：所有设备包含安装到位，有不详之处请与医院基建科联系核对图纸。

附件2：

**设备采购询价定型函**

致：赣州市赣县区妇幼保健院

我公司报名参与**赣州市赣县区第三人民医院新建项目（一期）专项科室**设备采购询价定型，我已了解询价定型公告所有内容并提供相关证明文件，设备信息如下：



  公司名称（盖章）：

2024年  月  日